## Registro
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
SELO
|  | Engenharia - Automação - Assessoria - Manutenção - Calibração - Qualificação | [8 empty] | RBLE
|  | REGISTRO DE MEDIÇÃO |  |  |  | DM-35-7-R0 |  |  |  |  | PAG 1/2
Cálculos_Estatísticos_Ensaios_SIG-ON
Nº DO CERTIFICADO: |  |  |  | Recebido: |  |  | Executado: |  |  | OS Nº
DADOS TÉCNICOS DO ITEM
OBJETO: |  |  |  | RESOLUÇÃO (°C): | 0.1 | Temperatura desejada para o ciclo (°C): |  |  | Temp desejada para o ciclo, sendo as mais comuns: 121 , 127 ou 134 °C.
Nº SÉRIE (Equipamento): |  |  |  | TAG Equipto: |  |  | Patrimonio:
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
LBC-103-K2 | Sistema validador (Termopares tipo T) |  |  | Certificado: | 2020-00154 KG |  | Válido até: | 2021-06-01
Indicador Biológico
Estudo N° | Marca | Fabricante |  | Validade | Lote | Tipo |  | Valor "N" | Valor "D"
RESULTADOS DOS ENSAIOS
[9 empty] | 0:01 |  |  | 0:01
1° ESTUDO - Conforme Recebido | [5 empty] | 1° ESTUDO - Após ajuste
Descrição da Carga: |  | Vazio |  |  |  | Descrição da Carga:
Set Point (°C): |  | 121 | Offset controlador: |  |  | Set Point (°C): |  |  | Offset controlador:
Hora | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador
(hh:mm) | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC
09:46:23 | 29.8 | 31 | 0 | [5 empty] | 0:15
0 | 29.8 | 31 | 0 |  |  | 0:01 |  |  | 0:16
0 | 29.8 | 31 | 0 |  |  | 0:02 |  |  | 0:17
0 | 29.8 | 31 | 0 |  |  | 0:03 |  |  | 0:18
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:04 |  |  | 0:19
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:05 |  |  | 0:20
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:06 |  |  | 0:21
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:07 |  |  | 0:22
0 | 29.4 | 31 | 0 |  |  | 0:08 |  |  | 0:23
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:09 |  |  | 0:24
0 | 29.4 | 31 | 0 |  |  | 0:10 |  |  | 0:25
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:11 |  |  | 0:26
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:12 |  |  | 0:27
0 | 29.1 | 31 | 0 |  |  | 0:13 |  |  | 0:28
0 | 30 | 31 | 0 |  |  | 0:14 |  |  | 0:29
| 30 | 31
2° ESTUDO - Conforme Recebido | 30 | 31 |  |  |  | 2° ESTUDO - Após ajuste
Descrição da Carga: | 30 | 31 |  |  |  | Descrição da Carga:
Set Point (°C): | 30 | 31 |  |  |  | Set Point (°C):
Hora | 30 | 31 |  | PADRÃO | Controlador | Hora | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador
(hh:mm) | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC | (hh:mm) | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC
|  |  | 0 | [5 empty] | 0:15
0 |  |  | 0 |  |  | 0:01 |  |  | 0:16
0 |  |  | 0 |  |  | 0:02 |  |  | 0:17
0 |  |  | 0 |  |  | 0:03 |  |  | 0:18
0 |  |  | 0 |  |  | 0:04 |  |  | 0:19
0 |  |  | 0 |  |  | 0:05 |  |  | 0:20
0 |  |  | 0 |  |  | 0:06 |  |  | 0:21
0 |  |  | 0 |  |  | 0:07 |  |  | 0:22
0 |  |  | 0 |  |  | 0:08 |  |  | 0:23
0 |  |  | 0 |  |  | 0:09 |  |  | 0:24
0 |  |  | 0 |  |  | 0:10 |  |  | 0:25
0 |  |  | 0 |  |  | 0:11 |  |  | 0:26
0 |  |  | 0 |  |  | 0:12 |  |  | 0:27
0 |  |  | 0 |  |  | 0:13 |  |  | 0:28
0 |  |  | 0 |  |  | 0:14 |  |  | 0:29
3° ESTUDO - Conforme Recebido | [5 empty] | 3° ESTUDO - Após ajuste
Descrição da Carga: |  | Vazio |  |  |  | Descrição da Carga:
Set Point (°C): |  | 121 |  |  |  | Set Point (°C):
Hora | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador | Hora | PADRÃO | Controlador |  | PADRÃO | Controlador
(hh:mm) | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC | (hh:mm) | ºC | ºC | Hora | ºC | ºC
|  |  | 0 | [5 empty] | 0:15
0 |  |  | 0 |  |  | 0:01 |  |  | 0:16
0 |  |  | 0 |  |  | 0:02 |  |  | 0:17
0 |  |  | 0 |  |  | 0:03 |  |  | 0:18
0 |  |  | 0 |  |  | 0:04 |  |  | 0:19
0 |  |  | 0 |  |  | 0:05 |  |  | 0:20
0 |  |  | 0 |  |  | 0:06 |  |  | 0:21
0 |  |  | 0 |  |  | 0:07 |  |  | 0:22
0 |  |  | 0 |  |  | 0:08 |  |  | 0:23
0 |  |  | 0 |  |  | 0:09 |  |  | 0:24
0 |  |  | 0 |  |  | 0:10 |  |  | 0:25
0 |  |  | 0 |  |  | 0:11 |  |  | 0:26
0 |  |  | 0 |  |  | 0:12 |  |  | 0:27
0 |  |  | 0 |  |  | 0:13 |  |  | 0:28
0 |  |  | 0 |  |  | 0:14 |  |  | 0:29
TÉCNICO EXECUTANTE
NOME:
Note on A15: Administrator: Registrar no formato: LBC-xxx-xx

## Dados originais
| DateTime | Sensor 01 | Sensor 02 | Sensor 03 | Sensor 04 | Sensor 05 | Sensor 06 | Sensor 07 | Sensor 08 | Sensor 09 | Sensor 10 | Sensor 11 | Sensor 12
| PONTO 1 | (ANTES) | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização | [12 empty] | 0:01
1 | 2021-08-02 09:46:23 | 122.3 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.5 | 122.4 | 122.5 | 122.2 | 122.3 | 122.5 | 122.4 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:47:23 | 122.4 | 122.6 | 122.8 | 122.7 | 122.8 | 122.7 | 122.6 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:48:23 | 123.3 | 123.2 | 123.3 | 123.2 | 123.3 | 123.3 | 123.2 | 123.3 | 123.1 | 123.2 | 123.3 | 123.3 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:49:23 | 123.6 | 123.7 | 123.8 | 123.7 | 123.7 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.6 | 123.7 | 123.7 | 123.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:50:23 | 122.7 | 122.7 | 122.9 | 122.7 | 122.9 | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 122.7 | 122.8 | 122.9 | 122.9 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:51:23 | 122.9 | 122.9 | 123 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 123 | 122.8 | 122.9 | 123 | 123 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:52:23 | 122.9 | 123 | 123.1 | 123 | 123 | 123.1 | 123 | 123.1 | 122.9 | 122.9 | 123 | 123.1 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:53:23 | 122.4 | 122.4 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 122.4 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:54:23 | 122.9 | 122.9 | 123.1 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123.1 | 122.9 | 123 | 123 | 123.1 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:55:23 | 123 | 123 | 123.1 | 123 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.2 | 123 | 123 | 123.1 | 123.2 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:56:23 | 122.7 | 122.7 | 122.9 | 122.7 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 122.7 | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:57:23 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:58:23 | 122.5 | 122.7 | 122.7 | 122.6 | 122.6 | 122.7 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 09:59:23 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.7 | 122.7 | 122.8 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 122.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:00:23 | 122.5 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.8 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.7 | 122.7 | 122.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:01:23 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 122.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 122.7 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:02:23 | 122.6 | 122.7 | 122.7 | 122.6 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.7 | 122.8 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:03:23 | 122.4 | 122.5 | 122.5 | 122.4 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 122.4 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:04:23 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.4 | 122.5 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0
0 | 2021-08-02 10:05:23 | 122.8 | 122.9 | 122.9 | 122.8 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 123 | 122.8 | 122.9 | 122.9 | 123 | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Média Geral | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Desv padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Uniformidade | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Estabilidade | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTO 2 | (ANTES) | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização
1 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Média Geral | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Devs padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Uniformidade | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Estabilidade | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTO 3 | (ANTES) | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização
1 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Média Geral | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Devs padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Uniformidade | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | Estabilidade | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PONTO 1 | (Após ajuste) |  | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização
1 | 0:00 | [12 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Devs padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | Uniformidade | 0
| PONTO 2 | (Após ajuste) |  | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização
1 | 0:00 | [12 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Devs padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | Uniformidade | 0
| PONTO 3 | (Após ajuste) |  | Valores refente aos 30 primeiros minutos após estabilização
1 | 0:00 | [12 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0
0 | [13 empty] | 0 | Maior temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Menor temperatura | 0
0 | [13 empty] | 0 | Devs padrão da média | 0
0 | [13 empty] | 0 | Amplitude | 0
0 | [13 empty] | 0 | Uniformidade | 0

## Certificado
Revisão
RELATÓRIO DE ENSAIO |  |  |  | Nº | 0 |  | 0
DADOS TÉCNICOS DO ITEM
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Nº SÉRIE (Equipamento): |  | 0 |  | TAG Equipto: | 0 | Patrimonio: |  | 0
RESULTADOS DO ENSAIO
|  |  |  | CONFORME RECEBIDO (ºC) |  |  |  | Off set Contr | 0
Set Point | VI | VC | TM | Correção | Máxima | Mínima | Uniformidade | Estabilidade | Incerteza
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Míni-Min)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Máx-Máx)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APÓS AJUSTE | [7 empty] | Off set Contr | 0
Set Point | Indicação Controlador | VC | VI | Correção | Incerteza | Maior temperatura | Menor Temperatura | Uniformidade
(ºC) | (ºC) | (ºC) | (ºC) | (ºC) | (±ºC) | (ºC) | (ºC) | (ºC)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
R10 - 12-11-18
Adicionado calculo estabilidade na aba Dados originais e no certificado
2015-09-15
Alterações de formatação, tornando a apresentação final mais "limpa"
2013-05-13
Atualização células B32,33,38,39
5. VI = Média das leituras do Indicador de temperatura do item em calibração (caso o equipamento não possua controle digital deve ter um termometro vinculado).
6. VC = Valor Convenional = Média das leituras do sensor padrão colocado próximo ao sensor de controle do equipamento.
7. TM = Temperatura Média = Média das 30 leituras de todos os sensores distribuídos na área útil do equipamento.
8. DESVIO SP = Diferença entre a temperatura estabelecida como temperatura de controle (Set Point) e a temperatura média da câmara.
9. Calibração realizada nas instalações do cliente
10. Os cálculos acima foram realizados considerando-se a representatividade dos 30 minutos finais do ciclo informado pelo cliente.
11. Em se tratando de estudos com tempo maior que 30 minutos após estabilização, a garantia de que o equipamento permaneceu dentro dos limites estabelecidos é evidenciada no anexo "Completo" onde são registradas todas as leituras durante todo o período especificado pelo cliente.

## Cálculo (hidden)
Conforme Recebido | [8 empty] | Após ajuste
Ponto 1 (antes) |  |  | Ponto 2 (antes) |  |  | Ponto 3 (antes) |  |  | Ponto 1 (após) |  |  | Ponto 2 (após) |  |  | Ponto 3 (após)
| Padrão | Objeto (controlador) |  | Padrão | Objeto (controlador) |  | Padrão | Objeto (controlador) |  | Padrão | Objeto (controlador) |  | Padrão | Objeto (controlador) |  | Padrão | Objeto (controlador)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Media | 0 | 0 | Media | 0 | 0 | Media | 0 | 0 | Media | 0 | 0 | Media | 0 | 0 | Media | 0 | 0
Repetitividade | 0 | 0 | Repetitividade | 0 | 0 | Repetitividade | 0 | 0 | Repetitividade | 0 | 0 | Repetitividade | 0 | 0 | Repetitividade | 0 | 0
correção estufa |  | 0 | correção estufa |  | 0 | correção estufa |  | 0 | correção estufa |  | 0 | correção estufa |  | 0 | correção estufa |  | 0
Maior temperatura |  | 0 | Maior temperatura |  | 0 | Maior temperatura |  | 0 | Maior temperatura |  | 0 | Maior temperatura |  | 0 | Maior temperatura |  | 0
Menor Temperatura |  | 0 | Menor Temperatura |  | 0 | Menor Temperatura |  | 0 | Menor Temperatura |  | 0 | Menor Temperatura |  | 0 | Menor Temperatura |  | 0
Uniformidade |  | 0 | Uniformidade |  | 0 | Uniformidade |  | 0 | Uniformidade |  | 0 | Uniformidade |  | 0 | Uniformidade |  | 0
Estabilidade |  | 0 | Estabilidade |  | 0 | Estabilidade |  | 0

## Incerteza (hidden)
Calibração de estufas e câmaras climáticas
ATENÇÃO! Todos os campos em amarelo devem ser preenchidos
Ponto 1 |  |  | Número total de medições | 270
Grandeza | Grandeza | Estimativa | Valor | Unidade | Distrib. | Divisor | Incerteza | ci | Contribuição | Unidade | vi ou veff
(Xi) | (Xi) | (xi) |  |  | Probabilidade |  | padrão (±) |  | Incerteza
tP | Temperatura indicada pelo TD padrão | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | ºC | 2
dtP1 | Calibração do TD padrão | 0 | 0.1 | ºC | Normal | 2 | 0 | 1 | 0 | ºC | 100
dtP2 | Deriva do TD padrão | 0 | 0.1 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP3 | Resolução do TD Padrão | 0 | 0.1 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP4 | Variação do TD padrão no Ponto de Gelo | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP5 | CJR do TD padrão | 0 | 0.15 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP7 | Correção não aplicada do TD padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtU | Uniformidade de temperatura da câmara | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
tI | Temperatura indicada pelo objeto | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | % | 19
dtt1 | Resolução digital do objeto | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt1 | Resolução analógica do objeto | 0 |  | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt2 | CJR do controlador do item | 0 |  | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
Uc | Incerteza padrão combinada de DT | 0 | ºC | [5 empty] | 0 | ºC | 0
U | Incerteza expandida de DT | [7 empty] | 0 | ºC
|  | Arredondamento conforme resolução | ºC | [7 empty] | Dados que serão declarados no certificado
|  |  | 0 | [5 empty] | K = | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | U= ± | 0 | ºC
0
Ponto 2
Grandeza | Grandeza | Estimativa | Valor | Unidade | Distrib. | Divisor | Incerteza | ci | Contribuição | Unidade | vi ou veff
(Xi) | (Xi) | (xi) |  |  | Probabilidade |  | padrão (±) |  | Incerteza
tP | Temperatura indicada pelo TD padrão | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | ºC | 2
dtP1 | Calibração do TD padrão | 0 | 0.3 | ºC | Normal | 2 | 0 | 1 | 0 | ºC | 100
dtP2 | Deriva do TD padrão | 0 | 0.1 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP3 | Resolução do TD Padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP4 | Variação do TD padrão no Ponto de Gelo | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP5 | CJR do TD padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP7 | Maior correção não aplicada do TD padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtU | Uniformidade de temperatura da câmara | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
tI | Temperatura indicada pelo objeto | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | % | 19
dtt1 | Resolução digital do objeto | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt1 | Resolução analógica do objeto | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt2 | CJR do controlador do item | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
Uc | Incerteza padrão combinada de DT | 0 | ºC | [5 empty] | 0 | ºC | 0
U | Incerteza expandida de DT | [7 empty] | 0 | ºC
|  | Arredondamento conforme resolução | ºC | [7 empty] | Dados que serão declarados no certificado
|  |  | 0 | [5 empty] | K = | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | U= ± | 0 | ºC
0
Ponto 3
Grandeza | Grandeza | Estimativa | Valor | Unidade | Distrib. | Divisor | Incerteza | ci | Contribuição | Unidade | vi ou veff
(Xi) | (Xi) | (xi) |  |  | Probabilidade |  | padrão (±) |  | Incerteza
tP | Temperatura indicada pelo TD padrão | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | ºC | 2
dtP1 | Calibração do TD padrão | 0 | 0.3 | ºC | Normal | 2 | 0 | 1 | 0 | ºC | 100
dtP2 | Deriva do TD padrão | 0 | 0.1 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP3 | Resolução do TD Padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP4 | Variação do TD padrão no Ponto de Gelo | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP5 | CJR do TD padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtP7 | Maior correção não aplicada do TD padrão | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
dtU | Uniformidade de temperatura da câmara | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
tI | Temperatura indicada pelo objeto | 0 | 0 | ºC | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | % | 19
dtt1 | Resolução digital do objeto | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt1 | Resolução analógica do objeto | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | % | ¥
dtt2 | CJR do controlador do item | 0 | 0 | ºC | Retangular | 0 | 0 | 1 | 0 | ºC | ¥
Uc | Incerteza padrão combinada de DT | 0 | ºC | [5 empty] | 0 | ºC | 0
U | Incerteza expandida de DT | [7 empty] | 0 | ºC
|  | Arredondamento conforme resolução | ºC | [7 empty] | Dados que serão declarados no certificado
|  |  | 0 | [5 empty] | K = | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | U= ± | 0 | ºC
0