## Registro
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
|  |  | Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção | [7 empty] | Selo RBC
LABOCAL - RBC
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
DM-53 - REGISTRO DE MEDIÇÃO - Medidores de Frequência | [8 empty] | CT-R N º | 2020-00348 KG
Nº DA OS : | 246/2020 | LOCAL - Informe: I (Interna) ou C (cliente): |  |  |  |  | I | Recebido: | 2020-11-17 | Calibrado: | 2020-11-17 | Emitido: | 2020-11-27
CLIENTE: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [7 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP |  | Revisão: | 0
ENDEREÇ: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [7 empty] | CEP: | 07.056-000
Solicitante: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [7 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP
ENDEREÇ: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [7 empty] | CEP: | 07.056-000
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
INSTRUMENTO: |  |  |  |  | Tipo | A-Analógic D - Digital | D | TAG / IDENTIF | LBC 258 | Unidade: | 10
MODELO: |  | ITTAC 7200 |  | SÉRIE: | 5243060 |  | MARCA: | INSTRUTEMP |  | Divisão: | 1
LOCAL: | LABOCAL I |  |  |  | Sub Local | LABOCAL II |  |  |  | PROCEDIM: | 0
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
PADRÃO |  | DESCRIÇÃO |  | DIVISÃO | UNIDADE | CALIBRADO POR: |  | CERTIFICADO | Próx. Cal. | Incerteza
LBC- | 009 | Multicalibrador Digital |  | 0.01 | RPM | Socintec |  | RI 2381/20 | 2021-07-01 | 0.01
CONDIÇÕES AMBIENTE |  | Início | TEMPERATURA: |  | 21.9 | ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 47 | %
|  | Fim | TEMPERATURA: |  | 22 | ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 47 | %
C A L I B R A Ç Ã O - VALORES LIDO NO PADRÃO
[6 empty] | LEITURA 1 |  | LEITURA 2 |  | LEITURA 3
PONTO | VALORES |  |  |  |  | Objeto | Padrão | Objeto | Padrão | Objeto | Padrão
Nº | RPM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 1992 | 2000 | 2000 | 2000 | 2010
0 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3010 | 3000 | 2992 | 3000 | 3000
0 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4010 | 4000 | 3992
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Procedimento |  |  |  | Verificação do padrão
O instrumento em teste foi calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [8 empty] | 0 | Antes | Depois
O instrumento e o padrão permaneceram ligados por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração. | [9 empty] | 36000 | 36000
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT. | [9 empty] | 0 |  |  | A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição
A Calibração foi realizada utilizando-se o método comparativo. O Ajuste não faz parte do escopo acreditado. | [12 empty] | normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
OBSERVAÇÕES:
Executante (nome): |  | KAIQUE GUEDES |  |  |  | Assinat:
DM-53-R6

## 1 a 90000
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
[25 empty] | 2 | CENTRIFUGA
TACOMETRO
Laboratório de Calibração acreditado pela CGCRE/Inmetro de acordo com ABNT NBR/ISO/IEC 17025, sob o nº 316
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
REV
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO |  |  |  |  | N º | 0 |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0
Nº DA OS : | 0 |  | Local da Calibração: |  | 0 | Calibrado: | 0 | Emitido: | 0
CLIENTE: | 0 | [6 empty] | FILIAL: | 0
ENDEREÇO: | 0 | [6 empty] | CEP: | 0
Solicitante: | 0 | [6 empty] | FILIAL: | 0
ENDEREÇO: | 0 | [6 empty] | CEP: | 0
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
OBJETO: | 0 |  | TIPO: | 0 | TAG / IDENTIF: | 0 |  | MARCA: | 0
MODELO: | 0 |  | SÉRIE: | 0 | Unidade: | 0 |  |  | Divisão: | 0
LOCAL: | 0 |  | Sub Local | 0 |  | PROCEDIM: | 0
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
PADRÃO | DESCRIÇÃO |  |  | LABOR / CERTIFICADO |  | Próx Cal. | DIVISÃO (RPM) |  | INCERTEZA (RPM)
0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
CONDIÇÕES AMBIENTE |  |  | Inicio | TEMPERATURA: | 0 | ± 1,0 ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 0 | [9 empty] | Fonte da Incerteza |  | Valor | DIV. | Ci | Ui
|  |  | Fim |  | 0 | ± 1,0 ºC |  |  | 0 | [9 empty] | dtP1 | Calibraç Padrão |  | 0 | 2 | 1
|  | CALIBRAÇÃO - RESULTADOS FINAIS | [16 empty] | dtP2 | V resoluç padrão |  | 0 | 0 | 1
[19 empty] | dtP4 | V deriva |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | SI | [15 empty] | dti1 | V resoluç instrum |  | 0 | 0 | 1 | 0
|  | VS | VC | VI | Erro |  | INCERTEZA |  |  |  | Objeto (RPM) |  |  |  | Padrão (RPM)
|  | 0 | RPM | 0 | 0 |  | 0 | % |  |  | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Média | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Média | V repetiv | Objeto (ti) | Padrão (tp) | DIV. | Ci | Ui | Up | Veff | dtP1 | dtP2 | Uc | U (RPM) |  |  | dtP1 | [14 empty] | SIG-ON | SIG-ON
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 70000 | 0.9
[27 empty] | n | 3 | K | 2 | 80000 | 1.1
PROCEDIMENTO | [30 empty] | 99999 | 1.4
O instrumento em teste foi calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [7 empty] | 0
O instrumento e o padrão permaneceram ligados por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição
normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A Calibração foi realizada utilizando-se o método comparativo. O Ajuste não faz parte do escopo acreditado.
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
VS = pontos aprovados pelo cliente via orçamento, os quais não sendo possivel obter o valor exato, serão executados os valores mais próximos.
VI = Média das leituras indicadas no instrumento em calibração. VC = Valor Convencional = Média das leituras indicadas no padrão de referência.
OBSERVAÇÕES
0
0
0
Este certificado é válido exclusivamente para o objeto descrito, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares.
A sua reprodução total ou parcial dependerá de prévia autorização formal da Sertin.
EXECUTANTE
| NOME: | 0 |  |  |  |  | SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Douglas M. Fernandes
Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil
| PABX: 11-2485-5460 / 2452-5214 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br | [8 empty] | 0

## Deriva (hidden)
LBC-043 | 2014 | 2016 | Desv ABS
600 | 599.9929 | 599.9916 | 0
1200 | 1199.988 | 1199.9869 | 0
2400 | 2399.979 | 2399.9764 | 0
4800 | 4799.92 | 4799.9404 | 0
6000 | 5999.918 | 5999.9403 | 0
9000 | 8999.91 | 8999.9053 | 0
12000 | 11999.88 | 11999.8635 | 0
15000 | 14999.86 | 14999.8434 | 0
18000 | 17999.84 | 17999.8239 | 0
20000 | 19999.82 | 19999.7949 | 0
30000 | 29999.63 | 29999.6894 | 0
50000 | 49999.47 | 49999.4891 | 0
70000 | 69999.34 | 69999.277 | 0
90000 | 89999.1 | 89999.1843 | 0
|  | Deriva | 0
10