## Registro
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
|  |  | Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção | [7 empty] | Selo RBC
LABOCAL - RBC
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
DM-53 - REGISTRO DE MEDIÇÃO - Medidores de Frequência | [8 empty] | CT-R N º | 2020-00348 KG
Nº DA OS : | 246/2020 | LOCAL - Informe: I (Interna) ou C (cliente): |  |  |  |  | I | Recebido: | 2020-11-17 | Calibrado: | 2020-11-17 | Emitido: | 2020-11-27
CLIENTE: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [7 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP |  | Revisão: | 0
ENDEREÇ: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [7 empty] | CEP: | 07.056-000
Solicitante: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [7 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP
ENDEREÇ: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [7 empty] | CEP: | 07.056-000
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
INSTRUMENTO: |  |  |  |  | Tipo | A-Analógic D - Digital | D | TAG / IDENTIF | LBC 258 | Unidade: | RPM
MODELO: |  | ITTAC 7200 |  | SÉRIE: | 5243060 |  | MARCA: | INSTRUTEMP |  | Divisão: | 1
LOCAL: | LABOCAL I |  |  |  | Sub Local | LABOCAL II |  |  |  | PROCEDIM: | IT-018-0
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
PADRÃO |  | DESCRIÇÃO |  | DIVISÃO | UNIDADE | CALIBRADO POR: |  | CERTIFICADO | Próx. Cal. | Incerteza
LBC- | 009 | Multicalibrador Digital |  | 0,1 | RPM | Socintec |  | RI 2381/20 | 2021-07-01 | 0.01
CONDIÇÕES AMBIENTE |  | Início | TEMPERATURA: |  | 21.9 | ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 47 | %
|  | Fim | TEMPERATURA: |  | 22 | ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 47 | %
C A L I B R A Ç Ã O - VALORES LIDO NO PADRÃO
[6 empty] | LEITURA 1 |  | LEITURA 2 |  | LEITURA 3
PONTO | VALORES |  |  |  |  | Objeto | Padrão | Objeto | Padrão | Objeto | Padrão
Nº | RPM |  |  |  |  | RPM |  | RPM |  | RPM
1 | 6 |  |  |  |  | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6
2 | 360 |  |  |  |  | 359.9 | 360 | 359.9 | 360 | 359.9 | 360
3 | 900 |  |  |  |  | 900 | 900 | 899.8 | 900 | 900 | 900
4 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1799 | 1800
5 | 3600 |  |  |  |  | 3599 | 3600 | 3599 | 3600 | 3599 | 3600
6 | 5400 |  |  |  |  | 5399 | 5400 | 5399 | 5400 | 5399 | 5400
7 | 12000 |  |  |  |  | 11998 | 12000 | 11998 | 12000 | 12000 | 12000
8 | 24000 |  |  |  |  | 23999 | 24000 | 23999 | 24000 | 23999 | 24000
9 | 36000 |  |  |  |  | 35999 | 36000 | 35999 | 36000 | 35999 | 36000
10 | 48000 |  |  |  |  | 47999 | 48000 | 47999 | 48000 | 47999 | 48000
11 | 60000 |  |  |  |  | 59993 | 60000 | 59993 | 60000 | 59993 | 60000
[6 empty] | Procedimento |  |  |  | Verificação do padrão
O instrumento em teste foi calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [8 empty] | IT-018-0 | Antes | Depois
O instrumento e o padrão permaneceram ligados por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração. | [9 empty] | 36000 | 36000
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT. | [9 empty] | Aprovado p/ uso |  |  | A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição
A Calibração foi realizada utilizando-se o método comparativo. O Ajuste não faz parte do escopo acreditado. | [12 empty] | normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
OBSERVAÇÕES:
Executante (nome): |  | KAIQUE GUEDES |  |  |  | Assinat:
DM-53-R6
Note on L17: Informar sempre em segundos. Caso o cliente solicite em minutos e ou segundos então deve fazer a conversão

## 1 a 90000
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
[25 empty] | 2 | CENTRIFUGA
TACOMETRO
Laboratório de Calibração acreditado pela CGCRE/Inmetro de acordo com ABNT NBR/ISO/IEC 17025, sob o nº 316
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
REV
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO |  |  |  |  | N º | CT-R 2020-00348 KG |  | 0
Nº DA OS : | 246/2020 |  | Local da Calibração: |  | INTERNO | Calibrado: | 2020-11-17 | Emitido: | 2020-11-27
CLIENTE: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [6 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP
ENDEREÇO: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [6 empty] | CEP: | 07.056-000
Solicitante: | SERTIN COM. E SERV. TECNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA - SERTIN - SP | [6 empty] | FILIAL: | GUARULHOS-SP
ENDEREÇO: | RUA PADRE JOÃO ÁLVARES, 436 - VILA RENATA | [6 empty] | CEP: | 07.056-000
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
OBJETO: | TACOMETRO |  | TIPO: | DIGITAL | TAG / IDENTIF: | LBC 258 |  | MARCA: | INSTRUTEMP
MODELO: | ITTAC 7200 |  | SÉRIE: | 5243060 | Unidade: | RPM |  |  | Divisão: | 1
LOCAL: | LABOCAL I |  | Sub Local | LABOCAL II |  | PROCEDIM: | IT-018-0
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
PADRÃO | DESCRIÇÃO |  |  | LABOR / CERTIFICADO |  | Próx Cal. | DIVISÃO (RPM) |  | INCERTEZA (RPM)
LBC-009 | Multicalibrador Digital |  |  | Socintec - RI 2381/20 |  | 2021-07-01 | 0,1 |  | 0.01
CONDIÇÕES AMBIENTE |  |  | Inicio | TEMPERATURA: | 21.9 | ± 1,0 ºC | UMIDADE RELATIVA: |  | 47 ± 5 %UR | [9 empty] | Fonte da Incerteza |  | Valor | DIV. | Ci | Ui
|  |  | Fim |  | 22 | ± 1,0 ºC |  |  | 47 ± 5 %UR | [9 empty] | dtP1 | Calibraç Padrão |  | 0.01 | 2 | 1
|  | CALIBRAÇÃO - RESULTADOS FINAIS | [16 empty] | dtP2 | V resoluç padrão |  | 0.05 | 3.4641 | 1
[19 empty] | dtP4 | V deriva |  | 0.084337 | 1.7321 | 1 | 0.048692
|  |  | SI | [15 empty] | dti1 | V resoluç instrum |  | 0.5 | 3.4641 | 1 | 0.14434
|  | VS | VC | VI | Erro |  | INCERTEZA |  |  |  | Objeto (RPM) |  |  |  | Padrão (RPM)
|  | RPM | RPM | RPM | RPM |  | RPM | % |  |  | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Média | Leitura 1 | Leitura 2 | Leitura 3 | Média | V repetiv | Objeto (ti) | Padrão (tp) | DIV. | Ci | Ui | Up | Veff | dtP1 | dtP2 | Uc | U (RPM) |  |  | dtP1
|  | 6 | 6 | 5.9 | -0.1 |  | 0.30668 | 0.00051118 |  |  | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | V1 | 1.0878e-15 | 0 | 1.7321 | 1 | 6.2804e-16 | 0 | 2 | 0.01 | 0.014434 | 0.15334 | 0.30668 | 5 | 0.01 | 0.01 | FALSE | 0.02 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 360 | 360 | 359.9 | -0.1 |  | 0.30668 | 0.00051118 |  |  | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 359.9 | 360 | 360 | 360 | 360 | V2 | 6.9619e-14 | 0 | 1.7321 | 1 | 4.0194e-14 | 0 | 2 | 0.01 | 0.014434 | 0.15334 | 0.30668 | 10 | 0.02 | 0.01 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.02 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 900 | 900 | 899.9333 | -0.066667 |  | 0.33441 | 0.0005574 |  |  | 900 | 899.8 | 900 | 899.9333 | 900 | 900 | 900 | 900 | V3 | 0.11547 | 0 | 1.7321 | 1 | 0.066667 | 0 | 2 | 0.01 | 0.014434 | 0.1672 | 0.33441 | 50 | 0.02 | 0.01 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.02 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1800 | 1800 | 1799.6667 | -0.33333 |  | 0.78879 | 0.0013148 |  |  | 1800 | 1800 | 1799 | 1799.6667 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | V4 | 0.57735 | 0 | 1.7321 | 1 | 0.33333 | 0 | 2 | 0.02 | 0.14434 | 0.3944 | 0.78879 | 100 | 0.02 | 0.02 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.04 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3600 | 3600 | 3599 | -1 |  | 0.43388 | 0.0007232 |  |  | 3599 | 3599 | 3599 | 3599 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | V5 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.055 | 0.14434 | 0.21694 | 0.43388 | 500 | 0.02 | 0.055 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5400 | 5400 | 5399 | -1 |  | 0.43388 | 0.0007232 |  |  | 5399 | 5399 | 5399 | 5399 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | V6 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.055 | 0.14434 | 0.21694 | 0.43388 | 1000 | 0.02 | 0.055 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.11 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 12000 | 12000 | 11998.6667 | -1.3333 |  | 1.42 | 0.0023669 |  |  | 11998 | 11998 | 12000 | 11998.6667 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | V7 | 1.1547 | 0 | 1.7321 | 1 | 0.66667 | 0 | 2 | 0.125 | 0.14434 | 0.71 | 1.42 | 3000 | 0.04 | 0.125 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.25 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 24000 | 24000 | 23999 | -1 |  | 0.57978 | 0.0009664 |  |  | 23999 | 23999 | 23999 | 23999 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | V8 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.14434 | 0.28989 | 0.57978 | 9000 | 0.11 | 0.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.4 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 36000 | 36000 | 35999 | -1 |  | 0.81618 | 0.0013604 |  |  | 35999 | 35999 | 35999 | 35999 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | V9 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0.14434 | 0.40809 | 0.81618 | 18000 | 0.25 | 0.35 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.7 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 48000 | 48000 | 47999 | -1 |  | 0.81618 | 0.0013604 |  |  | 47999 | 47999 | 47999 | 47999 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | V10 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.35 | 0.14434 | 0.40809 | 0.81618 | 30000 | 0.4 | 0.35 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.7 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 60000 | 60000 | 59993 | -7 |  | 0.99305 | 0.0016553 |  |  | 59993 | 59993 | 59993 | 59993 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | V11 | 0 | 0 | 1.7321 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 0.14434 | 0.49653 | 0.99305 | 50000 | 0.7 | 0.45 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0.9 | FALSE | FALSE
[31 empty] | 70000 | 0.9
[27 empty] | n | 3 | K | 2 | 80000 | 1.1
PROCEDIMENTO | [30 empty] | 99999 | 1.4
O instrumento em teste foi calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [7 empty] | IT-018-0
O instrumento e o padrão permaneceram ligados por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição
normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A Calibração foi realizada utilizando-se o método comparativo. O Ajuste não faz parte do escopo acreditado.
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
VS = pontos aprovados pelo cliente via orçamento, os quais não sendo possivel obter o valor exato, serão executados os valores mais próximos.
VI = Média das leituras indicadas no instrumento em calibração. VC = Valor Convencional = Média das leituras indicadas no padrão de referência.
OBSERVAÇÕES
Este certificado é válido exclusivamente para o objeto descrito, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares.
A sua reprodução total ou parcial dependerá de prévia autorização formal da Sertin.
EXECUTANTE
| NOME: | KAIQUE GUEDES |  |  |  |  | SIGNATÁRIO AUTORIZADO
Douglas M. Fernandes
Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil
| PABX: 11-2485-5460 / 2452-5214 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br | [8 empty] | DM-53-R6
Note on E13: Labocal No Cliente -Deve ser digitado exatamente conforme acima.

## Deriva (hidden)
LBC-043 | 2014 | 2016 | Desv ABS
600 | 599.9929 | 599.9916 | 0.001292
1200 | 1199.988 | 1199.9869 | 0.001093
2400 | 2399.979 | 2399.9764 | 0.002629
4800 | 4799.92 | 4799.9404 | 0.020368
6000 | 5999.918 | 5999.9403 | 0.022302
9000 | 8999.91 | 8999.9053 | 0.004669
12000 | 11999.88 | 11999.8635 | 0.016479
15000 | 14999.86 | 14999.8434 | 0.016618
18000 | 17999.84 | 17999.8239 | 0.016089
20000 | 19999.82 | 19999.7949 | 0.025113
30000 | 29999.63 | 29999.6894 | 0.0594
50000 | 49999.47 | 49999.4891 | 0.019148
70000 | 69999.34 | 69999.277 | 0.063017
90000 | 89999.1 | 89999.1843 | 0.084337
|  | Deriva | 0.084337